- HXLG-10-50T T型16口台式冻干机

1、产品应用

冷冻干燥机主要原理利用升华使物料脱水的一种低温干燥设备，将含水物料冷冻成固体，在低温低压条件下利用水的升华性能，使物料低温脱水而达到干燥的新型干燥手段，适用于生物研究、医学制药、化工、食品加工、大专院校等领域进行冷冻干燥、菌种保存等领域。

- 2、产品应用

- 制冷迅速冷阱内壁温度均匀，专业的气体导流技术，捕水效果好；

- 品牌丹佛斯压缩机，单机混合环保制冷技术；

- 配置冷阱样品预冻功能，无需再配备超低温冰箱或用液氮处理；

- 彩色液晶7寸触摸屏，人机交互界面友好，配置锁屏功能，选配手机端、电脑端远程控制；

- 显示屏主界面简洁清晰，显示冷阱温度、真空度、样品温度、运行时间等参数，操作简单直接，设置了误操作权限管理；

- 数据具备查看、导出、删除功能，冻干数据自动保存，能有效防止数据丢失，支持USB数据导出；

- 支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃烧瓶、血浆瓶或盘的冻干；

- 冷阱具有前期样品独立预冻功能；

- 配置一键化霜功能；

- 内置维护提醒功能，提醒用户仪器维护；

- 一键自动进气功能；

- 具备真空报警功能，能够及时提醒用户真空度是否正常；

- 配备不锈钢防腐蚀真空连接管，附带标准KF25真空快接卡箍；

- 选配不锈钢盖附带标准KF25真空快接卡箍。

- 3、技术参数

| 型号 | HXLG-10-50T |
| --- | --- |
| 规格 | T型16口台式冻干机 |
| 货号 | 1023070001 |
| 冷阱温度℃ | -60 |
| 捕水量(kg/批) | 4 |
| 达标真空度Pa | ≤5 |
| 极限真空度Pa | 2 |
| 多歧管数量 | 12 |
| 茄形瓶数量 | 12 |
| 整机功率W | 1040 |
| 电源 | AC220V50HZ |
| 适用环境℃ | 环境温度≤25 |
| 整机运行噪音dB | ≤55 |
| 外形尺寸mm | 625*558*480 |
| 主机重量kg | 57（罩子配件不包含） |

- 4、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | √ |  |
| 2 | 真空泵 | 1 | √ |  |
| 3 | 电源线 | 1 | √ |  |
| 4 | 真空管卡箍及垫圈 | 2 | √ |  |
| 5 | T型垫圈 | 1 | √ |  |
| 6 | 干燥架 | 1 | √ | T型16口 |
| 7 | 预冻架 | 1 | √ |  |
| 8 | 干燥瓶100、250、500ml | 12 | √ |  |
| 9 | 真空脂 | 1 | √ |  |
| 10 | 使用说明书 | 1 | √ |  |
| 11 | 产品保修卡 | 1 | √ |  |