HX-10迷你恒温金属浴

1、产品应用

HX-10迷你金属浴(加热)是采用微电脑控制、可适用于车载电源的掌上型恒温金属浴。体积特小，重量轻，移动方便，特别适合在野外、集市或者在拥挤的实验环境中。

2、产品特点

- 即时温度显示、时间递减显示；

- 12V 直流电源输入，内置超温保护装置，可适用于车载电源，超强自动故障检测及蜂鸣器报警功能；

- 具有温度偏差校准功能；

- 模块更换便捷，便于清洁与消毒；

- 独特的温度控制技术，5段程序设计，每段程序可独立开启和关闭，也可根据需求灵活组合使用；

- 具有各个参数的设定数据显示和当前数据显示功能，用户一目了然；

3、技术参数

| 型号 | HX-10 |
| --- | --- |
| 货号 | 1006001001 |
| 降温方式 | 自然冷却 |
| 标准模块 | 2ml*15孔 |
| 温度控制范围 | 室温+5℃—100℃ |
| 升温时间（从20℃升至100℃） | ≤15min |
| 控温精度 | ±0.3℃ |
| 温度稳定性@40℃ | ±0.3℃ |
| 温度稳定性@100℃ | ±0.3℃ |
| 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 定时时间设置 | 0~99h59min（设置时间为0即连续工作） |
| 温度范围 | 0~100℃ |
| 功率 | 50W |
| 编程功能 | 有5组 |
| 输入电源 | AC:100-240V开关电源转换12V直流，支持车载直流DC-12V供电. |
| 仪器尺寸（mm） | 150*100*135 |
| 包装尺寸（mm） | 280*220*210 |
| 重量kg | 1.6 |

- 4、模块选配

M1         M2         M3           M4         M5        M6

| M1 | 离心管40*0.2ml（可适用8*0.2排管） |
| --- | --- |
| M2 | 离心管24*0.5ml |
| M3 | 离心管15*2.0ml（圆底） |
| M4 | 离心管6*15.0ml（保温盖无法合上） |
| M5 | 离心管12*5ml |
| M6 | 离心管15*1.5ml（尖底） |

- 5、装箱清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 主机 | - 1台 |
| - 电源线 | - 1根 |
| - 合格证（含保修卡） | - 1份 |
| - 说明书 | - 1份 |
| - 保险丝 | - 2只 |
| - 标配模块（2ML*15孔） | - 1块（已安装仪器内） |