HX-20TS智能恒温混匀仪

1、产品应用

本仪器采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术，将PI加热恒温技术和

振荡两种功能完美地结合在一起，大大缩短了实验操作的时间，提高了工作人

员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。

2、产品特点

- 操作简单方便，超大的显示屏使数据一目了然，实时和设置参数均有显示；

- 所有图标均采有动态显示，更加的人性化；

3. 强大的可编程功能实行多点温度点的控制，最多达5个温度点的温度和恒温

自动故障检测及蜂鸣器报警功能；

4. 温度偏差校准功能及短振荡点动功能；

5. 透明保温盖采用耐高温PC环保材质，一体化设计防止丢失，多重安全保护

功能，符合CE 安全标准，安全可靠；

6. 内置超温保护装置具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自

动恢复运行；

7. 微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小；

8. 设有定时功能，0~99h59min范围内任意设定培养时间,也可设定连续运行时

间，可选配USB或上位机通讯功能。自动故障检测及蜂鸣器报警功能。

- 技术参数

| 型号 | HX-20TS |
| --- | --- |
| 货号 | 1006012001 |
| 温度控制范围 | 室温+5 ~100℃（室温15℃，空载实际可到室温-15℃） |
| 显示方式 | 4.3寸高清晰电容屏 |
| 控制方式 | 全屏TFT触摸式 |
| 结束或故障报警提示功能 | 有 |
| 温度校准功能 | 有 |
| 温度或时间动态显示功能 | 有 |
| 电机振荡点动功能 | 有 |
| 电脑或上位机控制 | 可选配 USB接口 |
| 电源输入 | 100-240V/50-60Hz～1.0A |
| 时间设置 | 0~99h59min（设置时间为0即连续工作） |
| 电机振荡速度 | 200-1800rpm |
| 振荡幅度 | 3mm |
| 振荡方式 | 水平回转 |
| 控温精度 | ≤ ± 0.5 ℃ |
| 显示精度 | 0.1 ℃ |
| 模块温度均匀性 | ≤ ± 0.3 ℃ |
| 升温时间 | ≤15分钟（20℃至100℃） |
| 降温功能 | 无 |
| 多点组合编程功能 | 有（最多5组可选） |
| 标配离心管模块 | 35*2.0ml |
| 可选配离心管模块 | HX-A、HX-B、HX-C、HX-D、HX-E、HX-F、HX-G、HX-H、HX-J、HX-K、HX-L、HX-M、HX-N |
| 仪器尺寸 | 280*210*180mm |
| 包装尺寸 | 340*270**240mm |
| 仪器净重 | 8kg |
| 仪器毛重 | 9.6kg |

4、可选模块

| HX-A | 96*0.2ml标准板 100℃ |
| --- | --- |
| HX-B | 54*0.5ml离心管 100℃ |
| HX-C | 35*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-D | 35*2.0ml离心管 100℃ |
| HX-E | 20*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-F | 24*直径≤￠12mm试管 100℃ |
| HX-G | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-H | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-J | 96*0.2ml微孔板(酶标板平板) 100℃ |
| HX-K | 24*5ml离心管 100℃ |
| HX-L | 12*15ml (最高转速600rpm) 100℃ |
| HX-M | 6*50ml (最高转速600rpm) 100℃ |
| HX-N | 15*10ml离心管100℃ |

5、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |
| 保险丝 | 2只 |
| 标配模块（2ML*35孔） | 1块（已安装仪器内） |