FJ200高速分散均质机

1、产品应用

实验室高速分散均质机机采用结构紧凑的串激式微型高速电机驱动， 适用于实验室对粉碎实验物料在液体介质中进一步分散均质。该机由高密度压铸铝合金为机体的驱动主机、优质不锈钢精制的分散均质工作头及调速机座等组成。具有主机驱动转速高、输出功率大， 工作头装卸便捷， 实验操作简便等特性。

2、产品特点

- 驱动电机采用输出功率大、结构紧凑的串激式微型电机，设计安全可靠。

- 工作头接触物料部位全部采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。

- 工作头采用联轴器与驱动电机连接，拆装简便灵活。

- 调速机座采用无极调速器，调速方便，运转稳定。

3、技术参数

| 型号 | FJ200 |
| --- | --- |
| 货号 | 1004003001 |
| 转速范围 | 300-23000r/min |
| 处理量 | 30-1500ml |
| 输入功率 | 280W |
| 输出功率 | 200W |
| 使用电源 | AC 220 V 50 Hz |
| 额定转矩 | 83N.cm |
| 工作头配置 | φ12 mm，φ18mm |
| 工作方法 | 断续 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 225*325*647mm |
| 包装尺寸（长×宽×高） | 840*320*163mm |
| 毛重 | 9.5kg |

4、工作头参数

| 工作头 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作头规格 | 12G | 18G |
| 处理量ml（H2O） | 30-800 | 50-1500 |
| 适合粘度mpa.s | 1000 | 2000 |
| 转子线速度s/m | 11 | 15 |
| 侵入液体高度mm | 25/85 | 30/120 |
| 定子直径mm | Φ12 | Φ18 |
| 工作头长度mm | 150 | 190 |
| 使用温度℃ | 120 | 120 |
| 工作头材质 | SS304 | SS304 |
| 工作头轴承材质 | PTFE | PTFE |

5、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 均质主机 | 1台 |
| 立柱 | 1根 |
| 平板底座 | 1块 |
| 工作头 | 2个 |
| 电源线 | 1根 |
| 固定扳手 | 1件 |
| 内六角扳手 | 1件 |
| 电刷（备件） | 1副 |
| 保修卡&合格证&说明书 | 1份 |