HT-20TG恒温气浴摇床

1、产品应用

气浴恒温摇床又称恒温摇床，主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养，对温度、振荡频率有着较高要求的实验样品具有更强的处理效果。

2、产品特点

- 集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少。

- 整机静音设计，外壳采用冷轧钢板静电喷塑箱体，抗腐蚀能力强。

- 倾斜式人性化的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，具良好的视觉效果。

- 大视角观察窗整个工作状态清晰了然。

- 304电抛光镜面不锈钢内胆。

- 托盘、夹具均为不锈钢制作，耐腐蚀，同时便于拆卸和清洗。

- 50mm厚保温层，保温效果好。

- 直流无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。

- 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠。

3、技术参数

| 产品型号 | HT-20TG |
| --- | --- |
| 货号 | 1024021001 |
| 显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
| 定值/程控模式 | 可切换 |
| 正/反转模式 | 可切换 |
| 定时范围 | 0～9999（分钟/小时可切换） |
| 控温范围 | 环境温度+5～60℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5℃（37℃时） |
| 振荡方式 | 回旋式 |
| 摆振幅度 | Φ26 |
| 旋转频率 | 30-300rpm |
| 转速精度 | ±1rpm |
| 工作环境温度 | 5℃～40℃ |
| 默认出厂标准配置 | 弹簧夹 |
| 最大容量 | 50ml*12/100ml*10/250ml*6 |
| 拖盘数量 | 一块 |
| 托盘尺寸 | 295*245mm |
| 内胆尺寸（W*D*H）mm | 330*285*220mm |
| 摇板距顶部高度 | 约160mm |
| 容积 | 20L |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 加热功率 | 350W |
| 制冷功率 | 无 |
| 总功率 | 360W |
| 仪器尺寸（L*W*H）mm | 470*415*465mm |
| 包装尺寸（L*W*H）mm | 615*590*670mm |
| 净重 | 42KG |
| 毛重 | 49KG |

4、可选配件

| 产品名称 |  | 型号 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢烧瓶夹 |  | 50ML | 20240031 |
|  |  | 100ML | 20240032 |
|  |  | 250ML | 20240033 |
|  |  | 500ML | 20240034 |
| 不锈钢弹簧摇板 |  | 20TG | 20240035 |
|  |  | 50TG | 20240036 |
|  |  | 80TR | 20240037 |
| 不锈钢摇板 |  | 20TG | 20240038 |
|  |  | 50TG | 20240039 |
|  |  | 80TR | 20240040 |
| 注：不锈钢烧瓶夹和不锈钢摇板需搭配使用，不锈钢弹簧摇板可单用 |  |  |  |

- 装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 说明书 | 1份 |
| 保修卡＆合格证 | 1份 |